## Slide 1: Приложна гама-спектроскопия Иван Кожухаров

## Slide 2
Приложна гама-спектроскопия
?
...коя кола е наѝ-добрата?...
...новата!...

## Slide 3
Приложна гама-спектроскопия
Коѝ детектор за гама-лъчи е наѝ-добрия?
HPGe?
Този, коѝто отговаря наѝ-добре на вашия проект!

## Slide 4
Приложна гама-спектроскопия
Как да изберем правилно детектора?
Физически параметри
Материал
Фронт-Енд електроник
Функционалност
Енергетична
разделителна
способност
Времева
разделителна
способност
Ефективност
Полупроводник
Сцинтилатор
Други
SiPM
Фотоумножител
Зарядочувствителен
предусилвател
Студен FET
Топъл FET
Позиционна
чувствителност
Трансимпеданс
предусилвател
Геометрия
Охлаждане
Течен азот
Електромех.
Пелтие
ЦЕНА

## Slide 5
Приложна гама-спектроскопия
Детектиращ материал | Тип | Плътност/ Среден атомен номер | Канстанта на решетката | Ширина на забранената зона (Gap) | Енергия за двойка e/h | Подвижност на токоносителите e/h | Време на живот токоносителите e/h | Приложение
 |  | g/ccm | Å | eV | eV | Cm2/V.s | s | 
Ge | Елеменарен | 5.33/32 | 5.65791 | 0.665 | 2.96 | 3900/1900 | >10-3/2. 10-3 | γ - спектроскопия с висока раздели-телна способност
Si | Елеменарен | 2.33/14 | 5.4311 | 1.115 | 3.76 | 1350/480 | >10-3/> 10-3 | α, e, p, HI и X-ray – спектроскопия с висока раздели-телна способност
GaAs | Комплексен | 5.32/31.5 |  | 1.43 | 4.2 | 8000/400 | 10-8/> 10-7 | X-rays, светлина, запедени частици, бърз
CZT | Комплексен | 5.85/50 |  | 1.44 | 4.43 | 1100/100 | 3.10-6/ 2.10-6 | X-rays, позиционно чувствителни блокове
HgI | Комплексен | 6.4/62 |  | 2.15 | 4.2 | 100/4 | 3.10-6/10-5 | X-rays
Полупроводникови материали

## Slide 6
Приложна гама-спектроскопия
Сцинтилатор (Активатор) | Квантов добив | Плътност | Дължина на вълната | Време на затихване | Индекс на рефракция | Коефициент на отслабване за 0.5 MeV | Радиоактивност
 | Ph/keV | g/ccm | nm | ns |  | Cm-1 | 
NaI(Tl) | 55 | 3.7 | 410 | 230 | 1.85 | 0.35 | не
CsI(Tl) | 54 | 4.51 | 550 | 1000 | 2.0 | 0.43 | не
CsI | 2 | 4.51 | 315 | 16 | 2.0 | 0.43 | не
CsI(Na) | 41 | 4.51 | 550 | 900 | 1.8 | 0.43 | не
BGO(Ce) | 9 | 7.13 | 480 | 300 | 2.15 | 0.96 | не
LaBr(Ce) | 63 | 5.06 | 380 | 16 | 1.9 | 0.45 | да – 138La
LaBr(Ce+Sr) | 73 | 5.01 | 385 | 25 | 2.0 | 0.44 | да – 138La
CeBr | 60 | 5.1 | 380 | 19 | 2.09 | 0.46 | не
CeF | 4.4 | 6.16 | 300/340 | 300/30 | 1.62 | 0.60 | не
CdWO | 12-15 | 7.9 | 475 | 14000 | 1 | 0.88 | не
LSO(Ce) | 30 | 7.4 | 420 | 40 | 1.81 | 0.87 | да – 176Lu
Сцинтилатори

## Slide 7
Приложна гама-спектроскопия
Спектрална чувствителност
Фотоумножител R1924A-700 (Hamamatsu)
SiPM MicroFC-30035-SMT (ON Semiconductors)

## Slide 8
Приложна гама-спектроскопия
Охлаждане на детекторите
Eлектромеханично
Дюаров съд – обемно, ограничава геометрията
Течен азот
Логистични проблеми
Пелтие
CANBERRA - CP5
ORTEC - ICS
Ограничено само за малки детектори
Проблеми – акустика, комплицирана поддръжка

## Slide 9
Приложна гама-спектроскопия
Пример1 – когато ефективността изисква определена геометрия, която изисква определено охлаждане, което се оказа много скъпо.
Сферичната геометрия толерира различни размери нь дюаровия съд, докато паралелната (box geometry) налага ограничения
“Вихрова“ геометрия
DEGAS
eDEGAS
2l дюаров съд DEGAS

## Slide 10
Приложна гама-спектроскопия
Пример2 – когато замяната на един детайл (защото вече не се произвежда или по друга причина) с друг, “по–модерен“ не е удачна.
Принцип на GSI–сканера. Използва се 22Na
Използван е сцинтилатор LYSO с размери Ø76х3 мм с фотоумножител R2486/3292 с 16х16 анода (xy), всеки сигнал е обработван отделно.
Калибровка с метална решетка. Позиционна разделителна способност 1 мм
Spatial calibration via imaging techniques of a novel scanning system for thepulse shape characterisation of position sensitive HPGe detectors. N. Goel , C. Domingo-Pardo, T. Engert, J. Gerl, I. Kojouharov, H. Schaffner, NIMA 652 (2011) 591–594
A novel g-ray imaging method for the pulse-shape characterization of position sensitive semiconductor radiation detectors, C. Domingo-Pardo a,, N. Goel, T. Engert, J. Gerl, I. Kojouharov, H. Schaffner, F. Didierjean, G. Duchene, M.H. Sigward, NIMA 643 (2011) 79–88

## Slide 11
Приложна гама-спектроскопия
Пример2 – когато замяната на един детайл (защото вече не се произвежда или по друга причина) с друг, “по–модерен“ не е удачна.
Проблема е в отсъствието на еквивалентен заместител на фотоумножителя.
Замяна на фотоумножителя със SiPM.
Позициите на SiPM бяха оптимирани и се наблюдава отчетлива разлика в амплитудите на съседите. Въпреки това позиционната чувствителност е около 3 мм. SiPM не винаги е удачна замяна.

## Slide 12
Приложна гама-спектроскопия
Пример3 – спомени от бъдещето.
Проект artEmis (няма нищо общо с Луната).
The Kobe team measured at a site 17m deep well At another well of 4m, 1 m away from the deeper well, no increase of radon was observed.
Changes in groundwater radon concentration caused by 2016 Kumamoto earthquake, Kuniyo Kawabataa et al., Journal of hydrology 584 (2020) 124712
Sensing region
Sensor nodes
Base station
BS
Internet
Cloud
User
Courtesy of Dr.J.Gerl
Progress report WP 1-13-05-24

## Slide 13
Приложна гама-спектроскопия
Пример3 – спомени от бъдещето.
Basic geometry of the  detector in the sensor housing (left) and simulated detector response for radon-loaded water (right).
Radon count rate in the detector as function of the radius of the water sphere.
A typical radon  spectrum from a well.
Courtesy of Dr.J.Gerl
Progress report WP 1-13-05-24

## Slide 14
Приложна гама-спектроскопия
Пример3 – спомени от бъдещето.
Някой да си спомня за “Директна гама-спектроскопия на природни води“. Това беше отдавна...

## Slide 15
Приложна гама-спектроскопия
Пример3 – спомени от бъдещето.
И две снимки, които нямат много отношение към темата...
В процес на каране на...
... ски
... и лодка

## Slide 16
Благодаря за вниманието !